## 1.掺铥光纤激光治疗机
序号 | 掺铥光纤激光治疗机功能描述 | （要公共参数）
1 | 适用范围:适用于泌尿系结石或良性前列腺增生或膀胱肿瘤的治疗 | 具备
2 | 激光能实现高功率连续输出和脉冲输出两种模式 | 具备
3 | 具有光纤自动识别功能，能自动识别光纤的参数信息 | 具备
4 | 具有自定义参数设置，并保存治疗参数的功能 | 具备
5 | 具有温度过高保护功能，温度过高自动切断激光输出 | 具备
6 | 输出方式 | 脉冲激光输出和连续激光输出
7 | 波长 | ≥1900nm
8 | 最大输出功率 | ≥120W
9 | 最大脉冲能量 | ≥6J
10 | 脉冲输出峰值功率 | ≥120W
11 | 最大脉冲频率 | ≥1600Hz
12 | 最大脉冲宽度 | ≥40ms
13 | 脉冲宽度调节档位 | 3档可调
14 | 激光终端输出功率不稳定度 | 优于≤±10%
15 | 激光终端输出功率复现性 | 优于≤±10%
16 | 瞄准光波长 | ≤530nm
17 | 瞄准光功率 | ≤5mW
18 | 冷却方式 | 风冷
19 | 操作屏幕 | 触摸操作
20 | 设备使用期限 | ≥6年

## 2.腔内混合动力碎石机
序号 | 混合动力碎石清石系统设备功能描述 | （要公共参数）
1 | 要求一台主机集弹道模式、超声模式、负压吸引为一体，不采用分体设计，且能分别或同时进行操作 | 具备
2 | 可通过屏幕按键打开或关闭弹道模式和超声模式，分别实现单独使用弹道模式，单独使用超声模式或弹道超声混合模式 | 具备
3 | 要求能通过同一手柄上可分别进行弹道碎石和超声碎石，又可进行联合碎石，且可进行负压吸引 | 具备
4 | 弹道能采用电磁转化原理提供能量，无需额外配置空气压缩机 | 具备
5 | 必须带有碎石杆识别系统，可自动识别不同型号规格碎石杆信息，且自动匹配最佳的碎石参数 | 具备
6 | 触摸大屏设计，识别度高，更方便、清晰设置各种参数 | 具备
7 | 高精度吸引装置提供最佳的吸引控制 | 具备
8 | 要求多型号不同碎石杆可提供使用，同时满足标准通道PCNL、Mini PCNL、输尿管超声碎石 | 具备
9 | 弹道输出功率范围 | 10%-100%可调
10 | 弹道最大输出电功率 | 80W
11 | 弹道输出方式 | 多脉冲连续输出
12 | 弹道输出频率 | 1-12Hz
13 | 弹道模式尖端主振幅 | 120μm
14 | 超声换能器频率 | 23.5 kHz～26 kHz
15 | 碎石杆尖端振动频率 | 24kHz
16 | 超声输出功率 | 10%-100%可调
17 | 超声最大输出电功率为 | 70W
18 | 超声频率控制类型 | 智能锁相控制
19 | 功率储备指数 | ≥1
20 | 吸引调节最大负压 | -90kPa
21 | 最大抽水速率 | 1L/min
22 | 吸引装置输出设置 | 10%-100%可调
23 | 脚踏开关 | 单脚踏，2档调控

## 3.钬激光治疗机
序号 | 钬激光治疗机功能描述 | （要公共参数）
1 | 适用范围：泌尿系统结石,良性前列腺增生，浅表性膀胱肿瘤，尿道狭窄。 | 具备
2 | 激光波长：2100nm±100nm | 具备
3 | 四腔激光棒设计，实际装配激光棒数量≥4 | 具备
4 | 最大输出功率：≥90W | 具备
5 | 能量监控系统：可实时监控并调节激光能量，确保其输出稳定 | 具备
6 | 保护镜系统：可不拆卸机器更换透镜保护镜，用以保护激光光路 | 具备
7 | 最大单脉冲能量：≥3.5焦耳 | 具备
8 | 最小单脉冲能量：≤0.2焦耳 | 具备
9 | 最大可调频率：≥50赫兹 | 具备
10 | 最小可调频率：≤5赫兹 | 具备
11 | 最小脉冲宽度：≤150μs | 具备
12 | 最大脉冲宽度：≥600μs | 具备
13 | 脉冲宽度切换：≥2档 | 具备
14 | 脚踏按键数量：≥3健 | 具备
15 | 指示光波长：532nm±5nm | 具备
16 | 显示屏功能：双屏显示，可独立设置两组不同参数 | 具备
17 | 在中国设有保税仓库，能及时提供所需备品备件用于售后 | 具备
18 | 激光治疗仪获得FDA认证，CFDA认证，CE认证，通过ISO13485体系认证 | 具备

## 4.尿动力学分析系统
序号 | 尿动力分析系统功能描述 | （要公共参数）
1 | 适用范围：膀胱尿道功能障碍性疾病的诊断，如上下尿路梗阻、尿失禁和神经源性膀胱。 | 具备
2 | 硬件系统 | 具备
3 | 中央集线器主机： | 具备
4 | 最大输出功率：≥90W | 具备
5 | 尿动力主机“塔”式结构，主机上具有液晶显示屏幕，对各项组件连接及标定触摸屏操作。实时显示各个组件电量和连接状态 | 具备
6 | 尿动力主机各组件与工作站主机彼此相互独立，可通过蓝牙无线进行数据传输，患者与医生在不同的空间里，确保病人隐私 | 具备
7 | 尿动力各组件具备指示灯，提示各个组件的状态 | 具备
8 | 尺寸：56cm x 62cm x 123cm | 具备
9 | 尿动力组件： | 具备
10 | 压力传感器 | 具备
11 | 主机具有10个测压通道接口 | 具备
12 | 压力测定范围-40～350cmH2O | 具备
13 | 精度±4% | 具备
14 | T-DOC气体测压传感器，在传感器接头处标注有[OPEN]和[CHARGE]开关，一键式操作。传感器接口以蓝，黄，绿色标识，代表不同测压部位通道，便于与气体测压导管连接，可以永久无限次重复使用,具有一键式标定功能，而不影响其精确性及消毒规定 | 具备
15 | 尿流率传感器 | 具备
16 | 蓝牙无线锂电尿流率，数据通过无线技术传输到工作站中。可以同时连接2套尿流率检查系统 | 具备
17 | 尿流率传感器类型：称重式，表面具有防水涂层，内嵌锂电池供电，同时具有外接电源供电及充电装置，蓝牙指示灯标识，指示灯不同颜色，提示蓝牙连接不同的工作状态，蓝色表示正常，橙色表示系统错误。设备工作状态指示灯标识，绿色表示正常，绿灯闪烁表示连接且运行中，橙色表示系统错误，可以随身携带 | 具备
18 | 尿流量测定范围0～1500ml 精度±2%。 | 具备
19 | 尿流率测定范围0～50ml/min 精度±4% | 具备
20 | 配有座便椅及漏斗 | 具备
21 | 灌注泵 | 具备
22 | 灌注泵速度范围5～104ml/min（可以实时调节） | 具备
23 | 可以自定义灌注量，超过设定量后，自动停止 | 具备
24 | 流量精度±8 % | 具备
25 | 数子式灌注泵，电脑控制 ,具有对患者的膀胱灌注量保护功能，膀胱压力保护功能。 | 具备
26 | 中央集线器主机集成一键式启动和停止泵按钮 | 具备
27 | 须具有记忆功能，可在检测过程中更换灌注液而不影响灌注精度 | 具备
28 | 计算膀胱容量时，系统自动减去灌注过程中漏出的液量，确保检测精度。 | 具备
29 | 传感器种类：称重式 | 具备
30 | 测量范围：0 ～ 2000 ml ； 精度 ±6% | 具备
31 | 采样率: 20Hz | 具备
32 | 最大承重：5 Kg | 具备
33 | 尿道测压牵引器 | 具备
34 | 与主机无线蓝牙连接，尿道测压牵引器集成锂电池供电，拉杆上具备按钮可控制牵引、返回、停止。同时提供电脑控制，无级变速，多次牵拉可计算出平均值 | 具备
35 | 牵引速度0.5 ～ 3 mm/s，自定义，到达顶端自动停止 | 具备
36 | 可用长度 340mm；回位速度≥20mm/s | 具备
37 | 精度±3% | 具备
38 | 测压单元 | 具备
39 | 2个独立式移动动态测定单元，蓝牙无线连接，锂电池供电，具有液晶显示屏，显示状态 | 具备
40 | 每个测压单元集成4个测压通道，2个肌电图通道（或5个测压通道，1个肌电图通道）。二者方案任选 | 具备
41 | 测压单元集成显示屏，具有各个通道显示状态以柱状图呈现；具备电量显示图标；具有蓝牙连接状态显示图标 | 具备
42 | 具有开始、休眠、重启按钮；菜单选择按钮。 | 具备
43 | 肌电图 | 具备
44 | 携带式蓝牙无线EMG测量装置，数据通过无线技术传输到工作站中，患者可以随身携带，可以自由走动，动态检测EMG | 具备
45 | 通道数:2-4个 | 具备
46 | 测量显示范围：10～1000μV | 具备
47 | 采样率：每秒5000 Hz | 具备
48 | 专业盆底神经肌电检测电极 | 具备
49 | 系统可以根据病人情况自动检测显示肌电图信号实测值，肌电图平均值 | 具备
50 | 软件系统 | 具备
51 | WINDOWS 操作系统，中文尿动力分析及肛肠动力软件系统，开放式设计，可在任意电脑上安装诊断分析数据，与医院现有尿动力系统一样 | 具备
52 | 符合国际尿控协会标准的尿动力学参数，同步检测膀胱压，腹腔压，逼尿肌压，尿道压，尿道闭合压，肌电图，尿流量，尿流率，膀胱灌注量，膀胱灌注速度 | 具备
53 | 中文报告，各项检查内容，可选择打印，片段打印，报告中无乱码 | 具备
54 | 界面个性化，参数自定义，自动启动，自动储存和自动备份 | 具备
55 | 具有小儿尿动力分析系统，自动计算出适合该小儿的灌注速度和最大灌注量 | 具备
56 | 一键式全部通道置零操作，同时各个通道可以分项置零，也可以自定义单个通道的数值。 | 具备
57 | 具备动态图形，模拟膀胱排尿分析系统，有VBN尿流率生理曲线自动生成软件，在排尿后根据病人情况自动生成该病人生理条件下的尿流曲线与实际曲线加以比较，具有中文显示的男女正常参考值比较 | 具备
58 | 辅助系统指导程序，指导医生进行尿流率检查，完全期膀胱测压，同步尿道压测定，以及各个组件的功能指导，维护，校对等，具有文字、语音、视频全方位辅助操作 | 具备
59 | 实时调节使得膀胱压和腹部压等量化；膀胱压和尿道压等量化 | 具备
60 | 膀胱压力容量测定，自动计算膀胱顺应性 | 具备
61 | 片段误差分析系统，如果有误差或者假象，可以辨别，并有文本提示，以利于医生选定某段曲线进行分析，可祛除人为误差 | 具备
62 | 压力—流率分析（包括梗阻图，膀胱作功图，尿道阻力因子图） | 具备
63 | 自动分析功能 | 具备
64 | 漏尿点压力分析及尿道压力描计分析 | 具备
65 | 压力性尿失禁等级分析 | 具备
66 | 事件标记移动及注释显示功能及数据存储记录功能。 | 具备
67 | 测压导管 | 具备
68 | 用于尿动力检查的各种气体测压导管，与尿动力设备同属一个品牌，原厂生产，并具有单独的中国注册证，确保长期稳定供货 | 具备

## 5.超高清腹腔镜电切镜及输尿管硬镜系统
序号 | 超高清腹腔镜电切镜及输尿管硬镜系统设备功能描述 | （要公共参数）
| 内窥镜图像处理装置（含光源） | 1台
1 | 全高清观察效果，1080P输出。 | 具备
2 | 主机光源一体化结构设计，紧凑机身自带LED光源。 | 具备
3 | 广泛的兼容性，可连接电子镜（电子胆道镜、电子输尿管镜、电子膀胱镜、电子鼻咽喉镜）、摄像头等多镜种，实现双镜联合多镜联合手术。 | 具备
4 | 特殊光检查诊断功能，可进行肿瘤早期诊断及肿瘤边缘定位功能。 | 具备
5 | 自动增益控制 (AGC)、色调调节、白平衡调节、图像冻结功能等。 | 具备
6 | 画中画、影像增强设置（结构强调、轮廓强调）功能。 | 具备
7 | LED光源 | ≥4色LED灯泡
8 | 光源自动曝光功能 | ≥17档
9 | 光源可以手动、自动调节亮度。 | 具备
10 | 测光功能、对比度调节功能，对比度至少三级可调。 | 具备
11 | 对比度调节功能 | 具备
12 | LCD触摸屏操控 | 具备
13 | 触摸屏亮度调节范围 | ≥10档
14 | DVI、SDI、Y/C等多种输出端口 | 具备
15 | 可连接具有明显减少烟雾功能的内窥镜。 | 具备
16 | 可进行用户预设，保存≥20名用户。 | 具备
17 | 系统可升级荧光观察系统。 | 具备
18 | 系统可升级3D观察功能 | 具备
| 高清摄像头 | 1台
19 | 小型轻量化摄像头的重量 | ＜300g
20 | 3CMOS传感器，成像单元更小，画质更好。 | 具备
21 | 2倍光学放大，放大图像时不损失图像质量。 | 具备
22 | 特殊光检查诊断功能，可进行肿瘤早期诊断及肿瘤边缘定位功能。 | 具备
23 | IR观察功能。 | 具备
24 | 电子调焦功能，通过摄像头的按键进行电子调焦，方便单手操作。 | 具备
25 | 电动对焦功能。 | 具备
26 | 操作部上遥控按钮数量，实现荧光模式切换、白平衡、亮度调节等功能。 | ≥3个
27 | 操作部上遥控按钮可以实现荧光模式切换、白平衡、亮度调节等功能。 | 具备
28 | 摄像头可以高温高压灭菌，实现安心高效的反复使用。 | 具备
29 | 导光束有效长度 | ≥3m
| 胸腹腔内窥镜 | 2条
30 | 外径：10mm | 具备
31 | 视向角：30° | 具备
32 | 速锁型 | 具备
33 | 可高温高压灭菌。 | 具备
| 气腹机 | 1台
34 | 高速注气 | 最大流量≥40L/min
35 | 腔体模式 | ≥2种
36 | 腹部压力控制范围 | ≥3-25mmHg
37 | 压力报警功能 | 具备
| 摄像头 | 1台
38 | 摄像头重量 | ≤70g
39 | 摄像头遥控部分 | ≤20g
40 | 摄像头具有特殊光检查功能，可进行肿瘤早期诊断及肿瘤边缘定位功能 | 具备
| 等离子前列腺电切镜 | 2套
41 | 光学内窥镜视向角 | 30°
42 | 直径 | ≤4mm
43 | 被动式工作把手，具有良好的平衡性能，防止手指滑落。 | 具备
44 | 外管鞘双旋阀，可旋转，外管鞘尺寸： | ≤27Fr.
45 | 内管鞘含标准型闭孔器，内管鞘的尺寸： | ≤24Fr.
46 | 含可以旋转的双旋阀 | 具备
47 | 双极高频电缆线长度≥4m，可以与院内现有高频电刀配套使用，提供持续的等离子激发，实现更高效的手术。 | 具备
48 | 可以用于泌尿外科生理盐水下的等离子电切术，减少TUR综合症发生。 | 具备
49 | 单独锁定系统可以提供可靠的拆装。 | 具备
50 | 可以高温高压灭菌。 | 具备
51 | 独特的防堵塞系统即使在困难条件下也可使视野清晰 | 具备
| 等离子高频电刀 | 1台
52 | 可以输出高频电单极、双极，等离子电切等能量，能够满足外科手术能量需求 | 具备
53 | 主机具备液晶显示屏，可以切换中文操作界面，触摸屏设计，在工作时显示模式与功率 | 具备
54 | 主机具备声音提示功能，且在闭合的模式下，闭合血管后会有声音的改变 | 具备
55 | 主机具备自动识别所连接器械的能力 | 具备
56 | 主机具备≥2个脚踏开关接口，可以同时接上双极、单极输出脚踏，根据使用功能进行分配调节 | 具备
57 | 主机兼容现有市场主流电刀厂商的单、双极器械、负极板，具备多种标准接口，自动识别连接器械，整合手术室现有器械 | 具备
58 | 主机搭载多种切割、凝血输出模式，可以用于开放式，腹腔镜下和内镜下手术 | 具备
59 | 主机可以连接泌尿、妇科相关等离子电切手术耗材，实现等离子电切功能 | 具备
| 输尿管硬镜（粗） | 2条
60 | 视野角度 | 0°
61 | 带斜型接目镜，保证握持内镜舒适度的同时，更容易操作手术器械 | 具备
62 | 先端外径 | ≤7.3Fr.
63 | 插入部外径 | ≤10.4Fr.
64 | 工作长度 | ≥430mm
65 | 器械通道 | ≥6Fr.
66 | 纤细低侵袭感先端，确保术中操作的高效性 | 具备
67 | 符合人体工程学的把手设计，确保术中操作的舒适感 | 具备
68 | 先端防反光设计使得术中插入镜体时减少画面反光， 提升操作体验。 | 具备
69 | 特制材料使得镜体在术中通过尿道生理结构时形变更小，操控更易。同时保证了术后镜体能够恢复垂直状态，确保轮转效率。 | 具备
| 输尿管硬镜（细） | 1条
70 | 视野角度 | 0°
71 | 带斜型接目镜，保证握持内镜舒适度的同时，更容易操作手术器械 | 具备
72 | 先端外径 | ≤6.7Fr.
73 | 插入部外径 | ≤8.4Fr.
74 | 工作长度 | ≥430mm
75 | 器械通道 | ≥4Fr.
76 | 纤细低侵袭感先端，确保术中操作的高效性 | 具备
77 | 符合人体工程学的把手设计，确保术中操作的舒适感 | 具备
78 | 先端防反光设计使得术中插入镜体时减少画面反光， 提升操作体验。 | 具备
79 | 特制材料使得镜体在术中通过尿道生理结构时形变更小，操控更易。同时保证了术后镜体能够恢复垂直状态，确保轮转效率。 | 具备

## 6.电子膀胱镜及膀胱硬镜系统
序号 | 电子膀胱镜及膀胱硬镜系统设备功能描述 | （要公共参数）
| 内窥镜图像处理装置 | 1台
1 | 全高清效果1080P输出，图像分辨率1920*1080。 | 具备
2 | 高清接口支持：SDI、DVI等。 | 具备
3 | 不少于三种的颜色模式，以满足多种手术需求。 | 具备
4 | 影像的对比度调节模式 | ≥3种
5 | 自动增益控制、影响增强设置（结构增强、轮廓增强）、测光、白平衡、图像预冻结、画中画等功能。 | 具备
6 | 可操控双聚焦的电子元件，链接HQ内镜可进行近距离和远距离观察。 | 具备
7 | 特殊光检查诊断功能，可进行浅表性癌变观察。 | 具备
8 | USB接口，支持图像拍照功能。 | 具备
9 | 兼容性：可兼容高清胸腹腔镜、宫腔电切镜、宫腔检查镜、前列腺电切镜、电子胸腹腔镜、多种摄像头、3D腹腔镜、电子胆道镜、电子膀胱镜、电子输尿管镜、电子鼻咽喉镜、电子结肠内窥镜、电子上消化道内窥镜、关节镜、硬性鼻耳及喉内窥镜等。 | 具备
10 | 电子放大功能，调节倍率挡位不少于三档，对细小病变的观察诊断更加顺畅。 | 具备
| 内窥镜冷光源 | 1台
11 | 自动曝光功能 | 具备
12 | 灯泡平均寿命 | ≥500小时
13 | 特殊光检查诊断功能，可进行浅表性癌变观察。 | 具备
14 | 应急灯 | 具备
15 | 开机自检功能 | 具备
16 | 灯泡寿命显示装置 | 具备
| 医用监视器 | 1台
17 | 尺寸 | ≥26寸
18 | 画面分辨率 | ≥1920*1080
19 | 图像信号输入:SDI、DVI、HDMI等 | 具备
| 电子膀胱镜 | 2台
20 | 与摄像系统主机同品牌，形成电子高清图像； | 具备
21 | 宽阔的视野角可以从膀胱颈观察整个膀胱内部全貌，视野角度： | ≥120°
22 | 景深： | 3-50mm
23 | 插入部先端部外径≤8.1Fr. (2.7mm)，子弹头形先端部边缘更加平滑，提高患者舒适感； | ≤8.1Fr. (2.7mm)
24 | 子弹头形先端部边缘更加平滑，提高患者舒适感； | 具备
25 | 插入部外径： | ≤16.5Fr. (5.5mm)
26 | 工作长度： | ≥380mm
27 | 弯曲部成角范围： | ≥上220°/下130°
28 | 总长度： | ≥660mm
29 | 钳子管道内径： | ≥2.11mm
30 | 特殊光观察功能，强化黏膜表层血管与其他组织的可视性，有助于膀胱早癌筛查； | 具备
31 | 插入部的硬度沿着内镜软管变化，降低患者的不适感； | 具备
32 | 内镜具有被动弯曲部设计，降低对内镜的损伤 | 具备
| 摄像头 | 1台
33 | 摄像头重量 | ≤70g
34 | 摄像头遥控部分 | ≤20g
35 | 摄像头具有特殊光检查功能，可进行肿瘤早期诊断及肿瘤边缘定位功能。 | 具备
| 膀胱硬镜 | 2台
36 | 视野方向 | 30°
37 | 直径4mm，速锁型。 | 具备
38 | 内窥镜采用超低色散玻璃制成，呈现高清画质。 | 具备
39 | 具有特殊光检查功能，能够有效地定位在白光下不易看到的活检。 | 具备
40 | 可以高温高压灭菌。 | 具备
41 | 工作插入部单管道设计，具有改进的自锁式抬起台，操作方便 | 具备
42 | 管鞘≤22.5Fr.，含标准型闭孔器。 | 具备
43 | 连接桥单管道设计 | 具备
44 | 表面磨砂处理，增加了液体停留，减少摩擦。 | 具备
45 | 具有免保养不锈钢旋阀。 | 具备