## 技术参数要求
包编号01 4K荧光鼻内镜及器械技术参数要求
序号 | 技术项目 | 要求
1 | 设备具备集成图文工作站功能 | 期望
2 | 主机可同时处理两路图像信号 | 期望
3 | 至少2种腔镜光谱分析处理模式 | 期望
4 | 设备具备升级功能 | 期望
5 | 可以完成神经外科的所有腔镜手术 | 期望
6 | 具有自适应缩放功能 | 期望
7 | 可自动电子变焦 | 期望
8 | 逐行扫描，全数字化4K信号或1080P信号传输 | 期望
9 | 集成图文工作站功能，可术中记录全高清录像及超高清图片 | 期望
10 | 可实现单平台双镜联合 | 期望
11 | 动态调节画面亮度 | 期望
12 | 至少2种腔镜光谱分析处理模式 | 期望
13 | 可实现至少4种同屏显示模式 | 期望
14 | 术野画面亮度可调 | 期望
15 | 术野画面具备自适应缩放功能 | 期望
16 | 纤维镜图像优化功能 | 期望
17 | 术野画面可实现移动及翻转功能 | 期望
18 | 至少4 个USB接口 | 期望
19 | 端口：DP端口，数字端口， DVI-D数字端口 | 期望
20 | 电气安全：医用设备电气安全防护 | 期望
21 | 超高清影像平台 | 期望
22 | 可连接高清晶片摄像头 | 期望
23 | 摄像头 | 期望
24 | 采集像素：摄像头像素不小于3840 x2160 | 期望
25 | 全数字化4K荧光摄像头 | 期望
26 | LED冷光源，具有重叠荧光模式，多色可选 | 期望
27 | 触摸面板设计，方便显示与控制 | 期望
28 | 0°内镜，外径≤5.8mm，工作长度19cm，视场角45°，可高温高压灭菌 | 期望
29 | 0°广角直视式内镜，广角，有效工作长度≥18cm，可高温高压消毒。集成光纤传输 | 期望
30 | 30°斜视镜，广角，≥长度18cm，可高温高压消毒，集成光纤传输 | 期望
31 | 导光束，带安全锁定装置，高耐热型，直径3.5mm，长≥230cm | 期望
32 | 解剖刀，尖，圆形压舌板，成45 °角，规格3mm，带有圆形手柄，长≥23 cm | 期望
33 | 剥离子，双头，半锋利半钝形，有刻度，长≥ 26 cm | 期望
34 | 双极钳,宽1mm,45度, 外径3.4mm,长≥20cm | 期望
35 | 双极高频电缆，用于电凝器，长 ≥300 cm | 期望
36 | 解剖刀, 有套叠刨刀，组成：手柄，外管，小型刀，镰状刀样 | 期望
37 | 钳，圆形匙，直径2.5 mm，直型，有效工作长度 ≥18 cm | 期望
38 | 咬骨钳，向上前成角 60°，大小 2 mm,有效工作长度 ≥ 17 cm | 期望
39 | 刮匙，钝，内径3 mm，弧形柄，带有圆形手柄，长≥25 cm | 期望
40 | 刮匙，钝，内径5 mm，弧形柄，带有圆形手柄，长≥25 cm | 期望
41 | 环形刮匙，园线，有弹性，大小 3 mm,尖端成角 45°, 有圆形手柄，长度 ≥25 cm | 期望
42 | 环形刮匙，园线，有弹性，大小 5 mm,尖端成角 45°, 有圆形手柄，长度 ≥25 cm | 期望
43 | 鼻钳，直角，有效工作长度 ≥13 cm | 期望
44 | 鼻粘膜切钳，0号，有效工作长度 ≥13cm | 期望
45 | 吸引管, 可塑性，有效工作长度 ≥ 15 厘米 | 期望
46 | 绝缘吸引管，有效工作长度≥ 17 cm，外径3.5 mm，弯角 | 期望
47 | 单级高频电缆，带插头，长 ≥300 cm | 期望
48 | 吸引管，成角，外径3 mm，末端上弯呈球型，有固定盘和剪切洞，LUER，有效工作长度 ≥13 cm | 期望
49 | 吸引管，成角，外径3 mm，末端下弯呈球型，有固定盘和剪切洞，LUER，有效工作长度≥ 13 cm | 期望
50 | 广角直视式内镜，广角，直径4 mm，有效工作长度 ≥ 18 cm，可高温高压消毒。集成光纤传输。颜色代码：绿 | 期望
51 | 剪刀，直，有小手柄，有效工作长度 ≥18 cm | 期望
52 | 精细剪，上翘，有小手柄，有效工作长度 ≥ 18 cm | 期望
53 | 主机 | 期望
54 | 影像模块 | 期望
55 | 摄像头 | 期望
56 | 冷光源 | 期望
57 | 导光束 | 期望
58 | 监视器 | 期望
59 | 底座台车 | 期望
60 | 请附配置单 | 期望
包编号02 神经外科手术导航系统技术参数要求
序号 | 技术项目 | 要求
神经外科手术导航
1 | 工作站和主机显示系统台车可分开放置于手术室 | 期望
2 | 操作系统为64位系统，内存不低于16GB，具备USB接口 | 期望
3 | 具有DICOM接口，可直接调取患者影像资料 | 期望
4 | 具备显微镜，术中CT，脑室镜，椎间孔镜接口 | 期望
5 | ≥21英寸医用全高清显示器 | 期望
6 | 全触摸屏操作 | 期望
7 | 导航定位系统 | 期望
8 | 注册技术 | 期望
9 | 具有颅脑、上颈椎、颅底、耳鼻喉外科导航功能，具备3D自动成像软件 | 期望
10 | 软件系统可调节窗宽、窗位、测量图像灰阶值、HU值、距离等 | 期望
11 | 具备根据虚拟延长功能 | 期望
12 | 软件具有图像各种测量功能 测量长度、角度,根据需要,灵活显示冠状、矢状、轴状、内联方位、三维、局部组织的影像资料和标记重要的解剖位置用容积三维模型透视导航清晰显示肿瘤在皮肤表面投影及手术入路到靶点之间白质纤维束、血管、脑组织等三维空间分布，可动态显示和用于手术导航 | 期望
13 | 具备术中设计手术入路功能 | 期望
14 | 具备开颅手术计划功能 | 期望
15 | 具备最大密度投射导航模式 | 期望
导航工具
16 | 具备神经外科专用工具：包含不消毒器械（温度注册导航探针1套、激光扫描注册器1套、不消毒参考架1套、不消毒器械收纳箱1个），消毒导航器械（消毒导航探针1套、消毒参考架1套、消毒盒1套）；具备耳鼻喉多头导航探针，不少于4个探针头，具备导航吸引器套装，不少于7个不同规格的吸引器 | 期望
17 | 具备无创头带式参考架用于不上三钉头架的手术 | 期望
18 | 一次性预校准探针，用于导管放置，可在导航界面实时追踪导航，可支持内径1.3-1.5mm引流导管 | 期望
19 | 具备不少于250个导航反射球 | 期望
20 | 具有无框架立体定向导航系统 | 期望
21 | 具备导航活检针，≥235mm有效长度 | 期望
22 | 适配第三方穿刺器械 | 期望
23 | 具备原装消毒盒 | 期望
24 | 显微镜下AR导航模块（含显微镜导航接口） | 期望
25 | 高配多模态计划软件工作站 | 期望
26 | 具备无创式固定参考架，支持局麻状态下进行椎间孔镜导航手术 | 期望
27 | 请附配置单 | 期望
包编号03 脑氧监测仪技术参数要求
序号 | 技术项目 | 要求
1 | 近红外光技术，具有连续、无创、实时监测局部组织氧饱和度的功能，可用于成人，儿童，新生儿 | 期望
2 | 进口品牌 | 期望
3 | 可通过RS232接口向其他监护仪传输数据 | 期望
4 | 内置锂电池，含意外断电保护功能 | 期望
5 | 开机自动自检和校准，自定义设置：患者ID、姓名、测量部位等 | 期望
6 | 通道数≥4通道，同屏显示脑部及身体多部位的rSO2及趋势变化 | 期望
7 | 监测范围rSO2 ：15%~95% | 期望
8 | 传感器精度=±1% | 期望
9 | 扫描时间可选 | 期望
10 | 采集频率：持续采集测量频率 | 期望
11 | 视频输出端口：可连接VGA端口，使数据显示在VGA显示器上，可通过串口连接 | 期望
12 | 包含：手术室，心导管室，ICU，NICU≥四种临床场景模式，具有快速临床事件标记功能 | 期望
13 | 含有基准线标定功能 | 期望
14 | 含有局部氧饱和度丢失严重程度评估功能 | 期望
15 | 整个病例的趋势变化图随时进行存储，可随时查看历史趋势变化图 | 期望
16 | 有专用的数据导出、读取软件用于病例分析 | 期望
17 | 数据存储和输出：内部可存储25例病例 | 期望
18 | 请附配置单 | 期望
包编号04 超声多普勒血流探测仪技术参数要求
序号 | 技术项目 | 要求
1 | 判断双方向血流状况 | 期望
2 | 分别对动、静脉的血管状况进行检查 | 期望
3 | 主机便携 | 期望
4 | 主机可存储数据、波形 | 期望
5 | 探头冻结键具备冻结数据及检测数据 | 期望
6 | 可随意调整变换探头前端角度 | 期望
7 | 术中探头可重复消毒使用 | 期望
8 | 多种工作频率探头可供选择 | 期望
9 | 可打印血流图及血流数据 | 期望
10 | 具备多种检测参数 | 期望
11 | 术中探头1个 | 期望
12 | 请附配置单 | 期望
包编号05 神经外科手术动力系统技术参数要求
序号 | 技术项目 | 要求
1 | 整体要求：可以用于外科医生在外科手术中骨组织的处理 | 期望
2 | 彩色液晶屏 | 期望
3 | 脚踏金属底座，无级调速；防水 | 期望
4 | 手柄主体外径≤18mm | 期望
5 | 手柄可支持最高转速≥100000r/min；可高温高压灭菌 | 期望
6 | 手柄水冷结构 | 期望
7 | 开颅钻头采用断刃设计 | 期望
8 | 磨钻头配备多种长度、多种直径，≥5个 | 期望
9 | 一体化钻头有不同的长度、弯折角度以及钻头形状直径，可满足各种类型的经鼻颅底手术 | 期望
10 | 脚踏开关≥1 | 期望
11 | 通用磨钻手柄≥1 | 期望
12 | 手柄≥1 | 期望
13 | 颅骨钻≥2 | 期望
14 | 铣刀≥5 | 期望
15 | 不同规格磨钻头≥20 | 期望
16 | 请附配置单 | 期望
包编号06 射频手术系统技术参数要求
序号 | 技术项目 | 要求
1 | 主机采用射频技术 | 期望
2 | 具有切割、凝血、消融功能 | 期望
3 | 具有双极切割，双极凝血功能 | 期望
4 | 自动射频输出：可以通过数字化技术并侦测组织电阻变化，切割、凝血及消融时可跟据组织的阻抗不同，自动调整输出，提供理想的手术效果 | 期望
5 | 自动射频双极模式 | 期望
6 | 具有≥3种射频双极切割模式 | 期望
7 | 射频双极电凝具有自动停止功能 | 期望
8 | 射频双极电凝可设置自动启动功能 | 期望
9 | 具有开机自检及数字化错误检测功能 | 期望
10 | 双极凝血具有自动启动功能 | 期望
11 | 具有双极虚拟电流声音反馈功能 | 期望
12 | 主机可配显微手柄、标准手柄、双极切割以及双极电凝 | 期望
13 | 进口品牌 | 期望
14 | 请附配置单 | 期望
包编号07 等离子体手术系统技术参数要求
序号 | 技术项目 | 要求
1 | 等离子汽化切割 | 期望
等离子汽化凝血
等离子汽化打孔
等离子消融凝血
2 | 具有切割和消融功率档位显示 | 期望
3 | 具有声音报警提示功能 | 期望
4 | 多刀头可选 | 期望
5 | 一个治疗刀头能同时实现消融、凝固、止血、切割功能 | 期望
6 | 具备多极吸引切割功能及配置 | 期望
7 | 配备能安全有效治疗隐蔽及深部病变组织的功能及配置 | 期望
8 | 配备生理盐水滴注泵，根据临床治疗需要滴注生理盐水。 | 期望
9 | 脚踏开关控制 | 期望
10 | 请附配置单 | 期望
包编号08耳鼻喉手术动力系统技术参数要求
序号 | 技术项目 | 要求
1 | 手术动力设备适用于外科手术中对人体骨组织或软组织的切除、刨削、磨削等操作处理。 | 期望
2 | 设备最大速度参数：磨钻功能最大转速≥65000r/min；刨削功能最大转速≥12000r/min | 期望
3 | 磨钻功能 | 期望
4 | 脚踏可以无极调节手柄的输出转速 | 期望
5 | 设备（主机或刨削手柄）连接刀具（一体式刨刀或分体式刨刀）后 | 期望
6 | 主机连接刀具（一体式刨刀，单向旋转钻头）后 | 期望
7 | 主机连接刀具（一体式刨刀，往复旋转刀头）后 | 期望
8 | 刨削手柄连接刀具（分体式刨刀，单向旋转钻头）后 | 期望
9 | 刨削手柄连接刀具（分体式刨刀，往复旋转刀头）后 | 期望
10 | 刨削手柄由手柄主体、电缆和插头组成。 | 期望
11 | 磨钻手柄由手柄主体、电缆和插头组成。 | 期望
12 | 磨钻手柄最大转速：≥70000r/min | 期望
13 | 匹配刀具：磨钻手柄可以连接磨钻头。 | 期望
14 | 请附配置单 | 期望
包编号09 神经外科手术器械包技术参数要求
序号 | 技术项目 | 要求
1 | 颈动脉内膜剥脱器械包 | 期望
2 | 血管搭桥器械包 | 期望
3 | 手术头架 | 期望
4 | 剥离子套件 | 期望
5 | 手术头架（坐姿龙门架） | 期望
6 | 旋转显微器械 | 期望
包编号10 神经外科专用电/气动臂技术参数要求
序号 | 技术项目 | 要求
1 | 所需产品名称外科电/气动支撑臂由主机和关节机械臂组成，多角度多方向固定，达到无菌区任意角度，电/气动夹持固定 | 期望
2 | 外科电/气动支撑臂用于腔镜术中镜体夹持固定、开放手术中器械自动夹持固定 | 期望
3 | 机械臂可多维度扭转 | 期望
4 | 固定夹头配有万向球头 | 期望
5 | 控制方式：电/气动手控，单指控制，指松即锁 | 期望
6 | 电/气动关节＞25 个，金属臂总长度≥ 750mm。 | 期望
7 | 具有安全保护措施，断电，停电也不会产生塌陷，金属臂保持即时形状自锁，控制开关同时失效 | 期望
8 | 卡口材质：金属及非金属高分子材料组合，对镜体无损伤 | 期望
9 | 可适配多款固定夹头，以满足临床各种手术的需求 | 期望
10 | 安装位置：手术床边轨，固定设备装置可360°旋转调节 | 期望
11 | 请附配置单 | 期望
包编号11 锥形蛇形拉钩（长：42CM）技术参数要求
序号 | 技术项目 | 要求
1 | 材质钛合金 | 期望
2 | 长度≥42厘 | 期望
3 | 锥形设计能够让牵开器有足够的固定力 | 期望
包编号12 神经外科术中脑电、肌电、诱发电位测量系统技术参数要求
序号 | 技术项目 | 要求
1 | 通道数：≥32通道，防液体设计 | 期望
2 | 独立、专用恒流电刺激器，至少8组高电流输出 | 期望
3 | 自动保护功能 | 期望
4 | 实际电流值反馈：可在软件上直接反馈显示设置刺激电流大小和实际刺激输出电流大小刺激情况 | 期望
5 | 独立、专用恒压经颅电刺激器 | 期望
6 | 低电流的恒流/恒压，双向相脉冲 | 期望
7 | 请附配置单 | 期望
包编号13 超声外科吸引系统技术参数要求
序号 | 技术项目 | 要求
1 | 适用于开放或显微/内镜下微创神经外科手术，包括脑膜瘤、胶质瘤、神经鞘瘤、脊索瘤、神经脊柱等相关手术 | 期望
2 | 主机具备负压吸引及冲洗功能，自带预灌注功能， | 期望
3 | 脚踏开关导线长度＞3.5米 | 期望
4 | 手柄有直型和角度型可供选择 | 期望
5 | 手柄需自带连线 | 期望
6 | 刀头≥15种可选 | 期望
7 | 提供180°和360°骨组织打磨刀头 | 期望
8 | 软组织刀头前段侧壁有预吸引孔 | 期望
9 | 骨组织打磨刀头自带吸引功能 | 期望
10 | 每个刀头配备冲洗套管 | 期望
11 | 配备专用台车、消毒盒、防过扭扭力扳手、负压吸引罐 | 期望
12 | 请附配置单 | 期望
包编号14 智能一体化实验台技术参数要求
序号 | 技术项目 | 要求
1 | 实验台台体 | 具备
1.1 | 实验台主体：长1219mm，宽800mm，高850mm。内置上下水系统、废液回收系统、吸引泵，桌面内嵌标本操作池、可拆卸器械盘*3、电源插座口、触控开关，双侧带床旁轨 液晶触控操作面板，可分别操控光源系统、内镜系统、磨钻系统 49寸监视器，可分屏显示显微镜、内镜、电脑、术野相机画面，且可任意组合 内置新风系统：大风量，低噪音，过滤磨钻飞沫与异味。电源12v，功率12w，风量50m³-150m³，噪音28db（A）-48db（A），主机尺寸450mmX220mm。 滤芯一用一备 内置上下水系统：可连接实验室废液管路、也可配合废液桶使用 负压吸引系统：高负压/高流量，极限负压值≥0.006Mpa,负压调节范围：0.002MPa至极限负压值，输入功率180VA | 期望
2 | 显微功能模块 | 具备
2.1 | ZOOM连续变倍系统；总放大率：2.7x~24x；视场直径（f=250mm)：9mm～83mm 0～210°连续可调目镜；大视野高眼点目镜 大景深物镜，WD180mm~460mm LED光源；最低照度>50,000lx,色温6500K，工作寿命>60000小时 内置4K影像系统，可录制、拍摄超清影像 阻尼式支臂，最大净臂展1230mm | 期望
3 | 内镜功能模块 | 具备
3.1 | 输出像素：210万像素；分辨率：1920*1080P；帧率：60P（1920*1080P） 变焦范围：F18、F18～F35（可选） 摄录直采：支持1080P高清摄录与采图 图像功能：暗部平衡功能、自动增益功能、细节优化功能 输出接口：HDMI、DVI 操作方式：触控式调节，手柄按键调节 内窥镜镜体：2根，0°/30°，高清，直径：4mm，工作长度：175mm | 期望
4 | 光源功能模块 | 具备
4.1 | 照明光源：LED冷光源 光源功率：60W 照明强度：100W Lux 可工作寿命：≥50,000小时 调节等级：20级可调节 | 期望
5 | 磨钻功能模块 | 具备
5.1 | 控制系统：触控式调节；单通道输出；带过载保护功能；AC110V/220V,50/60Hz；单脚踏开关 高速通用电机：可连接开颅钻/铣刀/高速磨钻手柄；工作转速0～50,000RPM；扭矩>750mNm 手柄：配开颅柄、铣刀柄、直磨柄（65mm）、弯磨柄（128mm） 配开颅钻头、铣刀片、金刚砂磨头(φ3mm/φ4mm/φ5mm可选） | 期望
6 | 电脑模块 | 具备
6.1 | 自带windows操作系统，无线键盘、鼠标 可连接实验室网络，实现解剖与3D Siler或教学录像同步观看操作 | 期望
7 | 解剖工作椅 | 具备
7.1 | 升降椅子，可360°旋转 半包裹式靠背，皮革厚实座面 升降高度：580-780mm 底座直径：390mm 椅座直径：380mm 椅背高：45mm | 期望
8 | 影像互联系统 | 具备
8.1 | 自带windows操作系统，无线键盘、鼠标 支持会议室转播、网络直播、国际学术交流等线上活动，且配合线上会议软件可单人进行 可将单一信号源通过腾讯会议、ZOOM、TEAMS等软件进行直播分享，且4路信号均可随时切换， 可显微/内镜 双镜画面同屏显示，且可将显微镜、内窥镜、电脑、术野相机等信号源任意切换与组合，实现多画面分区同屏显示。 配备无线耳麦，音频可与视频信号实时输出 | 期望
9 | 术野摄像机 | 具备
9.1 | 分辨率3840*2160P；自动聚焦；带柔性支臂，可自由固定位置 | 期望
10 | 无线直播耳麦 | 具备
10.1 | 360度精准拾音、智能过滤杂音；可与直播画面实时同传 | 期望
11 | 标本固定架 | 具备
11.1 | 旋转底座直径270mm，可360°万向调节，固定针高度可调，最高240mm。不锈钢材质 | 期望